ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
I. Φορητή διαγνωστική μονάδα Υπερηχοτομογράφου τύπου Laptop, η οποία να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες:
1. Λειτουργικό Σύστημα, τουλάχιστον Windows 10 Embedded

2. Να διαθέτει μπαταρία, η οποία να έχει μεγάλη διάρκεια αναμονής 

3. Eίναι φορητός τύπου laptop
4. Τροχήλατο κατάλληλο για χρήση του ανωτέρω υπερήχου
5. Διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ενσωματωμένες θύρες κεφαλών, για ταυτόχρονη σύνδεση δύο (2) ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης 

6. Είναι μηχάνημα τελευταίας γενιάς, με σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer) με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη υψηλής ανάλυσης FULL HD (High Definition), διαστάσεων τουλάχιστον 15.6’’ backlit, ανάλυσης 1.920 Χ 1.080 (16:9 wide)
8. Η οθόνη να μπορεί να απεικονίζει τουλάχιστον 16,7 εκατομμύρια χρώματα για καλύτερη διάκριση των παθογενειών
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο νέας γενιάς SSD (solid-state drive) με τουλάχιστον 500GB χώρο, και 16GB μνήμη RAM 

10. Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων σε ενσωματωμένο σκληρό δίσκο Δυνατότητα για Image format - BMP, JPEG, TIF, DICOM, AVI, MPEG, και DVR (VCR/DVR, USB storage) 

11. Να διαθέτει μετατροπέα αναλογικό σε ψηφιακό (ADC) 14Bits. 

12. Να έχει την δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων εκτός της Καρδιολογικής, και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής και εξετάσεων (Αγγειολογία, Ακτινολογία, Αναισθησιολογία, Γυναικολογία, Ενδοκρινολογία, Επείγουσα Ιατρική, Καρδιολογία, Μαιευτική, Ορθοπεδική (ΜΣΚ), Ουρολογία. Παιδιατρική, Παθολογία, Άνω-κάτω κοιλίας, κλπ). 

13. Να μπορεί να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: Β-Mode (2D), M-Mode, παλμικού και υψηλά παλμικού Doppler (PWD), έγχρωμου Doppler (CF), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio, και να δέχεται προαιρετικά CW Doppler, TDI. 
14. Στο PWD να διαθέτει εύρος PRF (scale) τουλάχιστον από 0.3 KHz έως 31KHz, ανάλογα την κεφαλή υπερήχου. 
15. Στο CF / PD, να διαθέτει εύρος PRF (scale) τουλάχιστον από 0.3 KHz έως 19.5KHz, ανάλογα την κεφαλή υπερήχου. 

16. Στο CW, να διαθέτει εύρος PRF (scale) τουλάχιστον από 0.3 KHz έως 78.1KHz, ανάλογα την κεφαλή υπερήχου. 

17. Να διαθέτει εύρος δειγματοληψίας doppler (Sample Volume SV), τουλάχιστον από 0,2mm έως 25mm, για δυνατότητα διάγνωσης – μέτρησης doppler και των μικρότερων αγγείων. 

18. Να διαθέτει τεχνολογία εκπομπής Αρμονικών Συχνοτήτων (PTHI – Pulse Tissue Harmonic Imaging), η οποία χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνική επεξεργασίας αρμονικών σημάτων για την ελαχιστοποίηση της απώλειας σήματος και ενίσχυση του εύρους ζώνης σήματος από την κεφαλή του υπερήχου. 
19. Να διαθέτει Τεχνολογία (SNR - Σήμα για την βελτίωση του ρυθμού ψηφιακού θορύβου των Αρμονικών Εικόνων Υπερήχου, με χρήση κωδικοποιημένης διέγερσης και προσαρμοστικού ενισχυτή γραμμής). 

20. Διαθέτει τεχνολογία εκπομπής Φιλτραρισμένων Αρμονικών Συχνοτήτων (FTHI - Filtured Tissue Harmonic Imaging) για την αναβάθμιση της ποιότητας εικόνας για όλες τις απεικονιστικές ηχοβόλες κεφαλές. 

21. Να διαθέτει ενσωματωμένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και κατά τη λήψη της υπερηχογραφικής δέσμης, για τη συλλογή μεγάλου αριθμού επιπρόσθετων κλινικών / διαγνωστικών πληροφοριών και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο (Compound Imaging). 

22. Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους (Speckle Reduction). 

23. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-Mode παλμικού Doppler, και έγχρωμου Doppler (triplex mode), ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον γιατρό κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κυρίως των αγγείων που επηρεάζονται από την κίνηση του ασθενούς. 

24. Το σύστημα να έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε εύρος συχνοτήτων κεφαλών ηλεκτρονικής σάρωσης από 1.0 MHz έως 25.0 MHz.
25. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης από 0 έως 42 εκατοστά τουλάχιστον

26. Να λειτουργεί σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) τουλάχιστον 320db, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ιστών με την ίδια υφή κ.λ.π.
27. Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγματικού χρόνου απεικόνισης B-mode/B-mode + CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς έγχρωμο Doppler, ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής παρατήρηση τόσο ανατομικών δομών όσο και της αιμοδυναμικής ροής
28.  Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών Doppler. 
29. Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (frame rate), με δυνατότητα μέγιστης λήψης 2800 εικόνες(Hz) / δευτερόλεπτο 

30. Να διαθέτει σύγχρονα λογισμικά μετρήσεων και υπολογισμών για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές Ακτινολογίας, Ορθοπεδικής (ΜΣΚ), αγγειολογίας, εντατικολογίας κ.λ.π. Για κάθε ένα από τα παραπάνω να έχει δυνατότητα να εξάγει τελική αναφορά εξέτασης (report) σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες, που συμπληρώνονται αυτόματα κατά την διενέργεια μετρήσεων, 

31. Να διαθέτει οπωσδήποτε Αυτόματη τεχνική λήψης (auto calc) μετρήσεων των αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής Doppler (PW). 

32. Να διαθέτει πλήρες πακέτο ονομαστικών μετρήσεων για όλες τις ζητούμενες κεφαλές. 

33. Να διαθέτει τεχνολογία X+ FIT PARALLEL BEAM FORMER παράλληλης μετάδοσης δέσμης (BEAM) για πολύ καλύτερη κάλυψη της σάρωσης και βελτιωμένη αντίθεση και ομοιομορφία, σε συνδυασμό με εξαιρετική ανάλυση και κατά την μετάδοση αλλά και κατά την λήψη σήματος. 

34. Να διαθέτει δυνατότητα επανα-επεξεργασίας εικόνας ακόμα και σε διαφορετική ημέρα μετά την εξέταση (Raw Data Post Processing). 

35. Να έχει δυνατότητα να λάβει ειδική τεχνική συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά σε ρυθμίσεις του B-mode και του φασματικού Doppler. 

36. Να έχει δυνατότητα να λάβει πακέτο auto measurements για πολλές κεφαλές – εξετάσεις, και να μπορεί προαιρετικά να λάβει κάποια εξ’ αυτών. Αναλυτικα: Auto IMT, Auto Follicle, Auto NT, Auto Biometry, AutoEF. 

37. Να διαθέτει σύστημα εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόσπτωσης μέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος (Directional PD Imaging). Η τεχνική αυτή έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση, post-processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών, κ.λ.π. 

38. Να έχει δυνατότητα να λάβει Auto Ejection Fraction measurement (αυτόματο κλάσμα εξώθησης). 

39. Να έχει δυνατότητα να λάβει πρόγραμμα CEUS (Contrast) για απεικόνιση με σκιαγραφικά. 

40. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με το πρωτόκολλο δικτύου DICOM 3.0 το οποίο να προσφέρεται προς επιλογή. 

41. Να έχει την δυνατότητα διασύνδεσης πολλών τύπων κεφαλών. Ωστόσο θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί οπωσδήποτε με: Linear, Convex, Phassed Array, Ενδοκοιλοτική, και CW pencil, για πιθανή μελλοντική χρήση. 

II. Ηχοβόλος κεφαλή Convex, η οποία να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες:
1. συχνότητες λειτουργίας τουλάχιστον από 1.0 έως 6.0 ΜΗz για εξετάσεις Άνω και Κάτω Κοιλίας, Μαιευτικά, Μυοσκελετικά, 

2. τεχνολογίας SingleCrystal με τουλάχιστον 128 στοιχεία (elements) ,

3.  τουλάχιστον 58,9 μοίρες πεδίο οράσεως και 59,7mm ακτίνα καμπυλότητας. 

ΙΙΙ. Ηχοβόλος κεφαλή Linear, η οποία να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

1. με συχνότητες λειτουργίας τουλάχιστον από 3.0 MHz έως 12.0 MHz για εξετάσεις κυρίως Αγγειολογικές, Μαλακών Μορίων (Θυροειδή, Μαστού), Κοιλιακές και Μυοσκελετικού Συστήματος, 
2. με τουλάχιστον 128 στοιχεία (elements) 

3. με 38,4mm πεδίο οράσεως. 

IV. Γενικά
1. Το προσφερόμενο είδος να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. 

2. Να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία του και με οδηγίες χρήσης και συντήρησης από τον κατασκευαστικό οίκο, στα Ελληνικά (κατά προτίμηση) ή στα Αγγλικά.

3. Ο κατασκευαστής να πληροί τα διεθνή στάνταρτ και τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 13485, εκδοθέν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

4. Ο προμηθευτής να διαθέτει (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά):
a. ISO 13485, εκδοθέν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
b. Βεβαίωση συμμόρφωσης με τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Δ3(α)4822/2025 ή ΔΥ8δ/Γ.Π. 1348/2004), από κοινοποιημένο για τα ιατροτεχνολογικά είδη, ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
5. Θα πρέπει να πληροί  τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας IEC και να φέρει σήμανση CE, καθώς και να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

7. Να κατατεθεί Φύλλο Συμμόρφωσης  με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι»), καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα αναφερόμενα στο Φύλλο Συμμόρφωσης είναι αληθή και ακριβή. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις και σχετικές παραπομπές σε επίσημες πηγές του κατασκευαστή, για κάποιες τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

	I. 1.
	

	I. 2.
	

	I. 3.
	

	I. 4.
	

	I. 5.
	

	I. 6.
	

	I. 7.
	

	I. 8.
	

	I. 9.
	

	I. 10.
	

	I. 11.
	

	I. 12.
	

	I. 13.
	

	I. 14.
	

	I. 15.
	

	I. 16.
	

	I. 17.
	

	I. 18.
	

	I. 19.
	

	I. 20.
	

	I. 21.
	

	I. 22.
	

	I. 23.
	

	I. 24.
	

	I. 25.
	

	I. 26.
	

	I. 27.
	

	I. 28.
	


	I. 29.
	

	I. 30
	

	I. 31.
	

	I. 32.
	

	I. 33.
	

	I. 34.
	

	I. 35.
	

	I. 36.
	

	I. 37.
	

	I. 38.
	

	I. 39.
	

	I. 40.
	

	I. 41.
	

	II. 1.
	

	II. 2.
	

	II. 3.
	

	III. 1.
	

	III. 2.
	

	III. 3.
	

	IV. 1.
	

	IV. 2.
	

	IV. 3.
	

	IV. 4.
	

	IV. 4.a
	

	IV. 4.b
	

	IV. 5.
	

	IV. 6.
	

	IV. 7.
	

	IV.8
	

	IV.9
	


Σελίδα 2 από 8

